液体样本胆固醇酯（CE）含量检测试剂盒     E1021

描述：血浆总胆固醇包括2/3的胆固醇酯和1/3的游离胆固醇，是血脂的重要组分，二者与心脑血管疾病以及多种病理状态密切相关。本试剂盒采用世界卫生组织(WHO)、美国FDA、中国《全国临床检验操作规程》推荐的总胆固醇和游离胆固醇检测方法，灵敏度高，检测范围20~5000 µmol/L。可靠性和重复性俱佳。

原理：本试剂盒测定方法采用CHOD-PAP终点方法结合经典GPO Trinder酶学反应【1】【2】,其原理为：(1) 胆固醇酯酶分解胆固醇酯为游离胆固醇。(2) 胆固醇氧化酶将游离胆固醇氧化，产生过氧化氢。(3) 在过氧化物酶催化下生色底物转化为苯醌亚胺，光密度值与胆固醇浓度成正比。(4)分别计算出总胆固醇浓度与游离胆固醇浓度，二者差值即为胆固醇酯浓度。

参考文献

- Trinder, P. (1969). Annals of Clin. Biochem. 6: 24 – 27

- Barham D and Trinder P. (1972). Analyst 97: 142 – 145

测定样品范围： 血清、培养基

组成：(1) R1试剂  16 ml     (2) R2试剂 3 ml    (3) R3试剂 3 ml    (4) 5 mmol/L胆固醇标准品   0.5 ml

储存条件：4ºC保存，6个月有效

所需设备：721、722型可见光分光光度计、酶标仪、生化分析仪。最佳工作波长550-555nm，如仪器无此波长建议优先选用570 nm，次选530、490nm。常规比色杯即可。

操作步骤：

样本处理：

培养基：取无酚红无血清细胞培养液，4ºC，10,000g离心5 min，取上清测定。新鲜培养基4ºC存放不宜超过1小时，若暂时无法测定可70ºC加热10 min后冻存，测定前离心。

血液：新鲜血液4ºC， 2000 g离心5 min得到血浆，非抗凝血4ºC放置2小时得到血清。可4ºC 存放数天或−20 ºC半年。如超过线性范围用生理盐水1:1~1:5稀释后测定。

标准品稀释：

5 mM胆固醇标准品用无水乙醇倍比稀释为2500、1250、625、312.5、156、78、39 µmol/L。通常稀释4个点/管即可，注意设置0浓度对照反应管。立即使用。

总胆固醇测定：

1、工作溶液配制: 按4:1比例，取4 ml试剂R1与1 ml试剂R2混匀，立即使用或4ºC保存<1天，变色弃去。

2、含量测定：

- 取190 µl工作溶液加入微板。（可进行微量调整）

- 在各工作液中，分别加入10 µl (可进行微量调整) 空白对照溶液（无水乙醇或蒸馏水均可）、标准品、待测样品。如测量值超过线性范围可用裂解液稀释，根据稀释倍数计算浓度。

- 37ºC水浴反应20分钟然后进行测定。

- 先用蒸馏水（或无水乙醇）+工作液的空白管调零，然后测定各管OD值。

- 绘制标准曲线并计算浓度。

Excel作图步骤：各标准管OD值为y轴，标准品浓度为x轴。(1)鼠标左键圈住数据，点击-做图向导-，选择-散点图-，点击-完成-。(2)鼠标右键点图上的某一点，点击 -添加趋势线-，点击 -选项-，点击 -显示公式-和 -R2值-。

- 以每mg蛋白浓度或细胞数校正总胆固醇含量。

游离胆固醇测定：

1、工作溶液配制: 按4:1比例，取4 ml试剂R1与1 ml试剂R3混匀，立即使用或4ºC保存<1天，变色弃去。

2、含量测定：

- 取190 µl工作溶液加入微板。（可进行微量调整）

- 在各工作液中，分别加入10 µl (可进行微量调整) 空白对照溶液（无水乙醇或蒸馏水均可）、标准品、待测样品。如测量值超过线性范围可用裂解液稀释，根据稀释倍数计算浓度。

- 37ºC水浴反应20分钟然后进行测定。

- 先用蒸馏水（或无水乙醇）+工作液的空白管调零，然后测定各管OD值。

- 绘制标准曲线并计算浓度。

Excel作图步骤：各标准管OD值为y轴，标准品浓度为x轴。(1)鼠标左键圈住数据，点击-做图向导-，选择-散点图-，点击-完成-。(2)鼠标右键点图上的某一点，点击 -添加趋势线-，点击 -选项-，点击 -显示公式-和 -R2值-。

- 以每mg蛋白浓度或细胞数校正游离胆固醇含量。

胆固醇酯测定：分别测定总胆固醇和游离胆固醇，二者的差值即为胆固醇酯含量，参见以下说明。

胆固醇酯在肝脏生成。血胆固醇酯降低和胆固醇酯/总胆固醇酯比值降低见于慢性肝病。胆道阻塞时，血胆固醇酯与总胆固醇浓度均升高但其比值正常。故有助于肝实质损害与单纯胆道阻塞的鉴别诊断。

需要注意的是：这种由差值计算求得的胆固醇酯的值，主要适合血液样品测定，可能不很适合培养基、细胞内胆固醇酯测定。其原因主要与细胞内胆固醇酯和游离胆固醇的合成、转运、外流、储存、分解、再酯化等诸多动态生物过程的非线性的高度复杂性有关，还与现有测量方法的局限性有关。另外，胆固醇(酯)的含量以及代谢方式在不同类型的细胞内如肝细胞、巨噬细胞、肌肉细胞、成纤维细胞等存在巨大差异。有时以差值计算的胆固醇酯出现背离和偏差，甚至为负值。如果出现这种情况，建议在数据分析时采用胆固醇酯/总胆固醇比值，而非胆固醇酯绝对值；或者尝试用同位素标记方法、薄层层析、HPLC等方法测定胆固醇酯，或许会有改善。

说明：

- 可微量调整样品与工作液体积比例。

- 正常人血中总胆固醇参考值2.86~5.98mmol/L或 110~230mg/dl。

- 维生素C>0.18g/L、血红蛋白>2g/L、胆红素>0.25g/L、强还原剂二硫苏糖醇、巯基乙醇等干扰测试。

以下仅仅列举部分使用普利莱总胆固醇测定试剂盒发表的SCI文章，供参考。

- Tong L T, Zhong K, Liu L, et al. Effects of dietary hull-less barley β-glucan on the cholesterol metabolism of hypercholesterolemic hamsters[J]. Food chemistry, 2015, 169: 344-349.

- Tong L T, Zhong K, Liu L, et al. Effects of dietary wheat bran arabinoxylans on cholesterol metabolism of hypercholesterolemic hamsters[J]. Carbohydrate polymers, 2014, 112: 1-5.

- Hu X, Wang T, Li W, et al. Effects of NS lactobacillus strains on lipid metabolism of rats fed a high-cholesterol diet[J]. Lipids Health Dis, 2013, 12(67): 10.1186.

- Tong L T, Zhong K, Liu L, et al. Oat oil lowers the plasma and liver cholesterol concentrations by promoting the excretion of faecal lipids in hypercholesterolemic rats[J]. Food chemistry, 2014, 142: 129-134.

- Cui M, Xiao Z L, Sun B D, et al. Involvement of cholesterol in hepatitis B virus X protein-induced abnormal lipid metabolism of hepatoma cells via up-regulating miR-205-targeted ACSL4[J]. Biochemical and biophysical research communications, 2014, 445(3): 651-655.

- Li S, Li Y, Ning H, et al. Calcium supplementation increases circulating cholesterol by reducing its catabolism via GPER and TRPC1-dependent pathway in estrogen deficient women[J]. International journal of cardiology, 2013, 168(3): 2548-2560.

- Cai D, Jia Y, Lu J, et al. Maternal dietary betaine supplementation modifies hepatic expression of cholesterol metabolic genes via epigenetic mechanisms in newborn piglets[J]. British Journal of Nutrition, 2014, 112(09): 1459-1468.

- Li H, Li H, Guo H, et al. Cholesterol suppresses adipocytic differentiation of mouse adipose-derived stromal cells via PPARγ2 signaling[J]. Steroids, 2013, 78(5): 454-461.

- Li H, Guo H, Li H. Cholesterol loading affects osteoblastic differentiation in mouse mesenchymal stem cells[J]. Steroids, 2013, 78(4): 426-433.

- Wu D M, He Z, Ma L P, et al. Increased DNA methylation of scavenger receptor class B type I contributes to inhibitory effects of prenatal caffeine ingestion on cholesterol uptake and steroidogenesis in fetal adrenals[J]. Toxicology and applied pharmacology, 2015, 285(2): 89-97.

- Liu Z W, Li X B, Li X W. Effects of Propylthiouracil-Induced Hypothyroidism on Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Rats Fed a High-Fat and High-Cholesterol Diet[J]. 2014.